克服体外循环过程中严重不良事件管理的挑战

翻译：陈瑾  武汉亚洲心脏病医院

审校：周荣华  四川大学华西医院

摘要

体外循环（CPB）过程中严重不良事件对最有经验的灌注医师、麻醉医师以及外科医师都极富挑战，并且很可能导致灾难性后果。解决这些重大事件的大多数挑战需要对这些情况有关键的把握，并需要有明确的策略以尽早识别和处理。CPB前可能出现不良事件。动脉粥样硬化是普遍存在的，斑块负荷可能影响外科技术的改良及CPB计划。血液学异常，如之前已讨论过的冷凝集素、抗凝血酶III缺乏及血红蛋白S，重点是由其病理生理的改变引起的并发症。耶和华见证者需要合适的血液回收技术以尽量减少血液丢失。CPB期间，主动脉夹层患者可能遭遇导致急性低血压和多器官衰竭的灾难性情况。CPB期间大量气栓，尽管很少，需要紧急诊断以发现气栓来源，并立即处理以控制灾难性后果。尽管我们尽最大努力改进技术和改良CPB管道，微气栓仍然普遍存在，且一直是神经系统损伤主要的关注点。CPB维持期间，由于体外循环机功能障碍或生理异常导致的不良事件，反应出不能提供最佳灌注。我们也讨论了灌注过程中发生的严重事件，以及在血液稀释、低温和酸碱变化引起的生理状态改变时监测器官灌注的必要性。

关键词

体外循环 术中故障排除 冷凝集素 抗凝血酶III缺乏 严重动脉粥样硬化 灌注不良综合征 大量气栓

前言

在意外情况下处理体外循环（CPB）患者是一个挑战，特别是当问题发生得很突然或者团队成员之前没有经历过这些问题。通常困难发生有可能来自于患者之前存在的潜在病情或者和手术和/或CPB操作相关。管理上的不足常常是多因素的，可能反映了患者护理、医学知识、交流、基于实践的学习和/或基于系统的实践的一个或多个领域核心能力的不足。本综述的目的就是描述可能遇到的不常见的情况或事件，且提出来自目前证据或专家意见的管理策略。

CPB前不良事件的识别

严重主动脉夹层

升主动脉粥样硬化一直被认为是围术期卒中及术后神经行为改变的最重要的风险因素。升主动脉粥样硬化明显减少患者生存率且可能导致术中及术后自发性栓塞性卒中而使患者处于危险之中。脑栓塞可能来自于动脉粥样硬化碎片、钙化灶、气体、脂肪、血小板血栓或CPB管道。提高严重升主动脉粥样硬化危险意识对于避免卒中及可能的术后神经认知功能障碍的灾难性并发症至关重要。进行CPB常用的技术包括升主动脉插管的外科操作，阻断钳的应用，心脏停搏液的灌注。冠状动脉搭桥术的近段吻合及瓣膜置换或成形也可能在循环过程中产生大量动脉粥样硬化碎片。认识这些风险情况并且试图选择暴露受限且没有动脉粥样硬化改变的升主动脉部位进行操作具有挑战性。

术中通过对升主动脉的触诊评估是不可靠的。然而，术中近端升主动脉经食道超声心动图（TEE）及主动脉周围超声（EAS）被认为是诊断升主动脉粥样硬化更可靠的工具。这些影像学检查有助于诊断和确定主动脉粥样硬化斑块的位置、厚度和解剖结构。高级别动脉粥样硬化有斑块破裂和栓塞的风险，包括4级，向主动脉腔内突出至少5mm的无蒂动脉粥样硬化，5级，活动性突出的动脉粥样硬化。动脉粥样硬化中可移动成分的存在或溃疡和钙化也与血栓栓塞风险较高有关。即时存在升主动脉中度粥样硬化（主动脉斑块厚度为3-5mm）,也可能导致术后迟发性卒中。主动脉插管前EAS上显示升主动脉存在中度动脉粥样硬化，在拔管主动脉插管后，主动脉插管部位可产生新的病变，表现为活动性粥样硬化。当斑块厚度超过4mm时，这些损伤的发生高达33.3%，但当斑块厚度小于3mm时损伤发生率只有0.8%。一项对472名心脏手术患者的研究发现，这些新形成的病变是由升主动脉阻断或插管引起的损伤所介导的，其发生率为3.4%。在CPB期间破坏稳定的粥样硬化的其他可能机制包括主动脉插管高速射血的侵蚀作用引起的喷射效应。虽然EAS在评估主动脉粥样硬化病变的优越性已非常明确，但仍不清楚在EAS指导下进行适当的手术改变是否能真的能降低术后早期卒中的发生率。一些小规模的研究使用EAS标准筛选需要避免主动脉操作的高危患者，结果表明卒中和神经认知功能障碍发生率降低。在一项前瞻性的随机研究中，与随机接受手动评估组的患者通过触诊其升主动脉导致术中手术管理的改变的发生率为12%相比，随机接受EAS组的患者中使用EAS导致术中手术管理的改变发生率为29%。有趣的是，在CPB前及CPB期间使用EAS的患者与随机接受主动脉触诊的患者相比，NIH卒中评分表评分没有差异，且经颅多普勒（TCD）检查脑栓塞发生率没有降低。

由于主动脉操作在CPB下心脏手术的患者中是常规及常常不可避免的，因此推荐常规使用TEE和EAS，以尽量减少卒中和神经系统损伤的破坏性和致残性后果。这些影像学检查是一种准确的、容易获得的工具，且可以对动脉粥样硬化进行敏感的即时诊断。

然而，TEE有一定的局限性，因为它并不总是能看到远端升主动脉和近端主动脉弓中的斑块，这是由于充满气体的气管和左主支气管夹在食道和远端升主动脉之间造成的。EAS是手术期间监测高级别升主动脉和主动脉弓动脉粥样斑块最敏感的方法，因此可以更改术中计划及CPB方法。这些改变包括将升主动脉插管部位改为腋动脉或其他替代部位来进行CPB。通过使用“单交叉阻断”技术来避免近端旁路移植术的部分阻断，术中通过使用室颤停搏避免动脉阻断，使用全动脉移植术来避免近端吻合术，进行停循环和升主动脉置换或转为非CPB手术。

减少CPB期间栓塞和神经系统损伤需要多学科的方法：先进的灌注技术、CPB技术以及心脏手术中旨在阻止神经系统损伤的外科策略。在非CPB冠状动脉搭桥术（CABG）中，其中一项常用策略包括“无接触”技术。这一技术避免使用所有类型的主动阻断钳。不提供顺行心脏停搏液，也没有桥血管与主动脉吻合。因此，用于心肌血运重建的带蒂的动脉桥血管（例如，乳内动脉或胃网膜动脉）可作为冠状动脉旁路移植的血管。无接触技术在严重动脉粥样硬化（动脉壁厚度>5mm）的患者中可避免卒中发生率的增加。而在进行非体外循环CABG时，如位于升主动脉后壁的轻度主动脉粥样硬化病变，允许部分钳夹非病变部分。这项技术同样被认为是安全有效的，因为它避免了主动脉钙化患者夹伤或动脉粥样性栓塞。

其他避免血栓栓塞事件提倡的外科策略包括使用腋动脉进行动脉插管。腋动脉插管是广泛高级别动脉粥样硬化患者的首选方法，因为它提供了足够的动脉流量以及将逆行性动脉粥样硬化栓塞和卒中的风险降至最低。腋动脉插管还可在动脉夹层的患者中为股动脉提供一种安全可行的替代方法，因为它可以可靠地提供穿过真腔的顺行主动脉血流，从而降低了内脏器官灌注不足的风险。

当动脉有严重的动脉粥样硬化，停循环联合深低温可考虑用或不用脑灌注。浅低温联合顺行性脑灌（ACP）已用于停循环，但最佳的流量和时限尚不清楚。来自1002名在复杂主动脉弓手术下接受单侧或双侧ACP患者的结果表明，浅低温（28℃-30℃）是安全的选择，且对于主动脉弓置换行深低温是不必要的。单侧ACP提供了与双侧ACP类似的脑和内脏器官保护，且有可能更安全，因为它将术中弓部血管操作栓塞增加的风险降至最低。朝向主动脉弓（标准方向）的插管尖端可能产生高流量和湍流，这可能对动脉瘤壁或严重动脉粥样硬化的主动脉弓产生不利影响。在健康和动脉瘤性主动脉弓的玻璃模型灌注中，通过采用粒子测速技术进行低动力分析，研究了插管尖端方向对横向主动脉弓内流量的影响。研究表明，在主动脉弓动脉瘤患者中，将主动脉插管尖端指向主动脉根部而不是标准方向是有益的，因为横弓内产生的血流较慢且湍流较少。

血液学问题

冷凝集素（CA）：冷凝集素是血清中直接抗红细胞抗原的抗体，红细胞在低温时被激活，因此导致血液粘滞度的增加，微血管阻塞，红细胞溶血或红细胞聚集和凝集。尽管冷凝集素病是一种罕见的疾病，但鉴于对患者的危害需要提高对冷凝集素的认识和筛查。在CA中，热振幅是抗体与红细胞结合的最高温度，温度低于该阈值后，抗体活性呈指数增加。复温逆转了抗体活性，但是激活了补体系统导致患者溶血。抗体结合和补体固定在低温下有效，而补体在较高温度下更容易溶解。温度必须足够低以激活冷凝集素才能发生溶血，但必须足够热使补体固定。

CA中既有单克隆又有多克隆冷凝集素。多克隆抗体是短暂的，发生在急性感染后（如支原体、传染性单核细胞增多症或巨细胞病毒），可能导致危及生命的血管内溶血。

CA患者很少有症状，因为CA激活通常发生在温度远低于正常范围体温情况下。然而，在CPB期间的低温环境下，全身低体温（22℃-36℃）及冠状动脉温度（低至8℃-12℃），可能会在冷活性抗体存在的情况下引发不良后遗症。由于延长低温CPB会导致溶血、微血管阻塞和器官衰竭等致命性并发症，因此有些中心在心脏手术前会进行冷凝集素筛查。如果排除了CA的存在或临床怀疑，诸如心肌梗死、卒中或急性肾损伤等不良预后可能归因于其他原因。因此，之前没有筛查CA的患者但现在证明有血红蛋白尿，应临床怀疑CA。此外，凝集可能见于心脏停搏液灌注系统，因其内的血是冷的。

在一篇文献综述中作者表明，CA的存在不能有助于制定改善患者CPB预后的专门治疗计划。在这篇综述中，发现0.3%的患者存在CA。外科团队的反应各异，仅三分之一患者在CPB中避免了低温。在进一步抗体验证后，最初确定的CA阳性患者只有43%的病例有真正的CA。因此，CPB避免低温的改变不能减少不良事件。作者对CA患者及患冷凝血素疾病的患者进行区分。CA患者只含有冷凝集素，而患有冷凝血素疾病的患者真的有冷凝血素，这是导致低温下血液凝集和溶血的原因。由于缺乏对CA和冷凝血素疾病进行随机适当干预的证据，我们推荐所有这些患者都在常温下进行治疗。CA阳性的患者管理目标是在整个住院期间维持患者血温在热振幅以上，包括使用常温CPB，使用温心肌保护技术来阻止致命性并发症。患有冷凝血素疾病的患者应进行实验室检查来获得处理CA抗体的准确信息。心脏手术前CA滴定度、温度幅度、血液学检查都是有益的（表1）。

抗凝血酶III缺乏：正常血液凝固依赖于促凝系统和凝血抑制剂之间微妙的平衡，这其中抗凝血酶III是最重要的。抗凝血酶是一种肝脏合成的丝氨酸蛋白酶抑制剂，结合和不可逆性中和凝血酶和IX、X、XI、XII因子，激肽释放酶及纤溶酶而发挥作用。循环中，抗凝血酶以低抑制活性形式存在。然而，肝素存在时，它的活性增加至少1000倍。尽管抗凝血酶影响多种凝血因子，只有对凝血酶及Xa因子的作用有临床意义。凝血酶水平缺乏的患者血栓形成事件的风险增加。在手术室，这些患者表现出肝素抵抗并且不仅CPB期间血栓形成风险增加，而且由于炎症和止血途径的激活发展为消耗性凝血病，增加了脱离CPB后神经损伤和出血过多的风险。抗凝血酶缺乏可以是先天性的或后天性的。先天性抗凝血酶缺乏是一种罕见的常染色体显性遗传病—据报道，发病率为1/5000-1/500。尽管更多的患者为质量而不是数量因素的缺乏，但是患者因数量缺乏而表现出症状更常见。后天性抗凝血酶缺乏来源于因子消耗的增加，血管内间隔的消失（肾病综合症或肾衰竭）或肝衰竭。轻度因子的缺乏不会表现出临床症状。抗凝血酶活性降到50%以下才有临床意义。正常范围是大于80%。在心脏外科手术的人群中，继发于消耗增加的获得性缺乏更常见。肝素和抗凝血酶的天然活性形式是形成抗凝血酶—肝素复合物，并迅速被清除。CPB前，肝素的推注的剂量为300-400U/kg，CPB前3-5分钟给予。推注剂量产生了大量的肝素—抗凝血酶复合物，快速清除后，抗凝血酶水平降至30%。CPB管道的稀释进一步降低了抗凝血酶水平。如果抗凝血酶水平没有恢复，则可能发生肝素抵抗，或特定的肝素剂量未能产生活化凝血时间延长。在这些患者中，多种其他因素可能导致肝素抵抗。其中包括心内膜炎、主动脉内球囊反搏、休克、血小板增多症、肝素接触史等。只有很少肝素抵抗导致CPB管路可视化的血栓—更重要的结果是炎症和止血机制的激活，导致凝血酶形成、血小板和因子消耗和纤溶亢进。这些后遗症产生血栓前状态，使患者面临神经损伤的风险。

肝素抵抗的一种常见治疗方法是使用更多的肝素。虽然这一做法可能会产生充分的抗凝作用（通过活化凝血时间来衡量），但它通过上述途径进一步加剧抗凝血酶缺乏。另一个治疗抗凝酶缺乏的选择是使用新鲜冰冻血浆（FFP）。然而，与使用浓缩抗凝血酶相比效果较差。接受FFP治疗与接受浓缩抗凝血酶治疗的患者相比，抗凝血酶水平有很大的差异。一些研究表明，在肝素抵抗的情况下，抗凝血酶的补充可使生化止血标记物的改善具有统计学差异。这也许表明基于血小板激活和因子消耗预后的改善；然而，研究没有证实诸如胸引的减少及输血要求的减少等临床预后的改善。

重组抗凝血酶75ug/kg，10-20分钟内推注完，可有效治疗CPB前低抗凝血酶，并且这对管理先天性和获得性抗凝血酶缺乏都有效。由于使用FFP涉及到一些其他的风险（同种异体免疫、输血相关肺损伤及容量负荷过重等），因此不鼓励使用这些血制品治疗低凝血酶水平。一些前瞻性研究表明，CPB术后抗凝血酶水平低于58%预示着更高的二次开胸探查率、不良的神经系统预后及血栓形成事件、重症监护室停留时间的延长。CPB术后抗凝血酶水平与CPB前低抗凝血酶水平、CPB时间延长、术前使用肝素有关。术后抗凝血酶水平将继续下降。下降的速度取决于组织损伤及出血的程度。抗凝血酶水平在术后第三天达到最低值，术后第五天恢复正常。超过这段时间，则不再需要补充抗凝血酶水平。

耶和华见证者的输血：由于他们的信仰、心脏手术及其相关大量的血液丢失，以及潜在长CPB时间和微血管出血，对耶和华见证会（JW）的患者尤其危险。由于随机对照试验对这种人群来说是不可能的，尽量减少血液丢失及避免输血的策略来自病例报道和回顾性分析。这些策略依据3个原则：(a)纠正术前贫血；(b)尽量减少围术期血液丢失；(c)使用更低的基于血红蛋白的输血指针。

已有文献报道，多种药物、手术、灌注策略允许JW患者安全地进行心脏手术。从药物方面，术前注射促红细胞生成素、叶酸和补充铁剂来增加术前血红蛋白水平（目标>15g/dL）被证明是有潜在获益的。此外，对于必要的患者进行因子浓度详细的讨论是可以接受的。给患者使用抗纤维蛋白溶解剂可最大程度地减少血凝块的分解和进一步失血。只要不损害终末器官，可采用等容性血液稀释和控制性低血压进一步减少失血。此外，还必须使用严格的容量管理策略。Trendelenburg体位及血管活性药可成功地用于维持血流动力学稳定，以及有助于严格地控制容量。应避免静脉内大量给药引起的容量超负荷，因为这与凝血紊乱和更差的长期预后有关。

灌注策略包括使用最小的灌注管路、小的预充量、逆行自体预充。尽管有些管路包含进气的自动传感器，并且当监测到进气时停止静脉引流以允许手动排气，但是灌注管路最少化的一个问题是它们处理进气的能力（见微气栓一节）。逆行自体预充是另一个血液保护技术，可以考虑用来限制CPB期间血液稀释的严重程度并减少围术期输血。使用小的预充量及逆行自体预充，即通过静脉端的重力吸引或动脉端被动的压力阶差，用800-100cc的患者血液置换CPB管路的预充液，可减少血液稀释和预充量至100-200ml。

此外，有多种手术技术可用于减少心脏手术期间的失血量。非CPB搭桥可以保护血红蛋白水平并且预防CPB相关的血小板功能障碍。如需要进行瓣膜手术，如果可能的话，应考虑经股动脉或经心尖技术，因为这些技术可以完全避免CPB。如果资深的外科医师进行这些手术，非常关注止血，将会导致更好的预后。不应使用丢弃的吸引血和剖腹手术纱布垫，因为这些技术不能保存丢失的血液。避免低温以及使用骨蜡、纤维蛋白胶和其他止血剂也被证明有助于预防血液丢失。当发生微血管出血时，应该考虑早期使用重组VIIa。

EI-Essawi等人领导的团队记录了他们5年内治疗的29名JW患者的经验。使用最小化灌注技术，CPB后他们的平均血红蛋白为10.1g/dL。Emmert等人领导的团队描述了5年内16名JW患者0%的死亡率，同样利用了一些前面提到的技术。此外，大量文献的病例报道表明心脏手术可以安全地在JW人群中进行，并且发病率和死亡率无明显增加。

CPB开始期间遇到的问题

A型主动脉夹层主动脉插管时的灌注异常综合征

灌注异常综合征通常用于描述双侧桡动脉低压而CPB动脉插管高泵压的情况。主动脉夹层患者CPB期间器官异常灌注的原因来自于器官血管本身的夹层或者这些血管被假腔压迫。A型主动脉夹层手术患者可能之前就存在器官灌注不良或有可能在CPB开始时出现术中灌注异常。术中灌注异常综合症可能由TEE或双侧桡动脉监测诊断，会导致CPB开始时的压力降低。诊断灌注异常综合征非常重要，因为主动脉插管的并发症可以影响脑灌注。用于监测脑缺血的多模式评估工具包括多普勒监测、近红外光谱（NIRS）和脑电图（EEG）。TCD监测具有双重目的，它既可以定量地描述脑微栓，又可以通过颞骨超声窗监测大脑中动脉（MCA）的流速。TCD不能直接监测脑血流（CBF），因为红细胞的流速受血管直径的影响。然而，TCD流速的改变确实与CBF的改变密切相关，从而可以即时识别脑灌注不足。

尽管有多种插管途径用于全身灌注，但是没有哪一种单一的途径被认为是完美的。因此，急性升主动脉夹层最佳的插管部位持续引起争议。传统的CPB期间插管的路径主要是通过股动脉插管，因为它可以在血流动力学不稳定的患者中快速进行。在一个对受试者的回顾性研究中认为，对A型主动夹层修复的患者首次行股动脉插管的风险是可以被接受的。在这项研究中，107名患者中有104名患者接受了手术且无灌注异常，只有3名患者出现术中灌注不足。

然而，股动脉插管并不是一项万无一失的技术。很可能有来自于股动脉夹层假腔的直接流量的异常灌注。外科医师已经考虑到了顺行灌注的替代插管位置，因为担心股动脉逆行灌注的异常灌注会导致真腔内血栓和动脉粥样硬化碎片栓塞。股动脉夹层、严重动脉粥样硬化性主动脉疾病和下肢缺血被认为是逆行股动脉插管的禁忌症。

经腋动脉顺行灌注是A型主动脉夹层的首选方法。然而，即使是游离腋动脉也不是完全安全的，因为如果夹层随即累及锁骨下动脉或头臂干，会导致顺行颈动脉夹层和脑灌注不良。大约5%的患者需要替换插管，因为腋动脉插管后可能会遇到问题。

另一项技术是经心尖的主动动脉插管（TAC），包括通过左室心尖和主动脉瓣插入主动脉插管，其尖端位于Valsalva窦内。需要TEE指导正确的插管位置。使用这项技术CPB快速建立，并且提供一种更加生理的方法来运输顺行主动脉血流，同时确保对主动脉夹层真腔内的灌注。Wada等人描述了138名A型夹层患者使用TAC。弹性插管经左室心尖部插入并穿过主动脉瓣，再在TEE引导下定位于升主动脉。CPB流量充足，且无需更改插管部位。

直接主动脉真腔插管是一项很有前途的标准动脉插管技术，通过暂时的停循环可以很容易实现顺行灌注。循环停止是首先通过吸引静脉血至CPB系统，然后切断升主动脉夹层来识别真腔。在176名患者中没有发生技术问题和永久性神经功能障碍，操作可在30秒内完成。

体外循环中微气栓的监测与预防

由于对病因认识的增加和技术的进步，大量空气栓塞的发生近乎被消除。然而，现有的CPB管路并不能很好地防止微气栓(GME)的进入，这些微气栓可能会从手术野和灌注技术人员操作过程中无意地进入。微气栓是由体外管路和/或心脏直视手术操作过程中产生的。这些来源是导致微气栓不良神经后遗症的主要因素。CPB管路中形成的微气栓可能是CPB过程中发生脑损伤的危险因素。术中微气栓强度与神经认知测试之间存在相关性，提示微气栓水平可能是决定CPB术后心理结局的重要因素。氧合器和储血罐的设计以及真空辅助静脉引流(VAVD)的使用都会影响微气栓给患者的输送。鼓泡氧合器历来是最常报道的微气栓来源。但随着设计变化，加上化学消泡剂，动脉滤器，以及保持1：1的低气-血流量比，大大减少了鼓泡氧合器产生的微气栓的数量和大小。通常，膜式血液氧合器不被认为是微气栓的来源。

监测体外灌注质量并跟踪CPB管路中微气栓的经颅多普勒（TCD）可将微气栓进行量化。已经注意到，流量在0.2-6.0L/min之间，每秒可产生多达1000个微气栓。明显的神经心理损伤归因于微气栓负荷的增加，这为严格遵守旨在减少微气栓发病率的做法提供了一个令人信服的理由。微气栓引起炎症改变，继而破坏脑微循环、血管内皮和血脑屏障。开放的硬壳储血罐中的静脉空气未完全清除。用GAMPT BCC200探测器测量了3个不同储血罐(德国迈柯Maquet、意大利索林Sorin以及美国美敦力Medtronic）在储血罐后和动脉滤器后的不同位置上的微气栓水平。作者指出，较低的液平面会导致通过储血罐的微气栓中度上升。经过动脉滤器后，Sorin储血罐中的气泡量明显低于Medtronic和Maquet储血罐。制造商推荐的最低液平面水平是安全的。

心外吸引的使用会导致全身炎症反应放大和随之而来的凝血障碍，以及微栓塞负荷的加重。这将使得失血增加、需要输血和器官功能障碍。应使用过滤技术去除心外吸引微气栓。这些是较大的气泡，由空气（主要是氮气）组成，因此更稳定。在CPB冠状动脉手术中，重新考虑常规心脏吸引术是合适的。

离心泵（CP）和滚压泵（RP）是体外循坏中使用的主要动脉泵。微气栓可由气穴产生，当血液在滚压泵头后面的负压区域内形成真空区域时，就会产生气穴。但是，在最近的一项比较离心泵和滚压泵结果的荟萃分析中，没有报告与泵相关的故障或事故。血液学变量，术后失血，输血，神经系统结果或死亡率无显着差异。CPB期间搏动的流量是通过裂解和减小已存在气泡，而不是通过增加气泡的量导致微气栓的增加。CPB期间增加泵流速和搏动的流量有可能在泵后部位输送更多的微气栓。

在CPB常常使用真空辅助静脉引流来优化静脉引流。VAVD的主要优点是明显减少CPB预充量，有助于改善血液保存并防止输血的弊端（免疫调节，感染）。然而，却可能会增加微气栓塞发生率。这些缺点通常可以通过对灌注员的适当培训来避免。

当切开心脏进行瓣膜、房间隔或室间隔修复时，可以气栓可能会进入。进气可发生在主动脉、静脉插管部位或放置左心房或左心室引流管。进行心外吸引（CS）时获得的血液是富含脂质栓子的来源，如果重新输注，则可能引起明显的全身炎症反应，并导致凝血功能障碍。与微气栓相似，微栓塞的较大颗粒负荷可能导致微循环紊乱。进入CPB管路的心外吸引血液中含有来自手术区域的脂肪、骨骼、脂质和其他碎屑，最终阻塞了患者的微循环。与仅过滤相比，心外吸引的血液在回到CPB管路之前进行血液回收可显著降低血脂含量，从而降低了炎症反应。另一方面，用血液回收机处理大量血液会导致血小板减少和/或凝血因子稀释，从而导致输血率的增高。

用血液回收机处理心外吸引（CS）的血可能会减少术后脑微栓塞和认知功能的下降。最近，大量的研究表明，尽管CS的血液由于其潜在的病理学原因而不被看好，但CPB后直接输注心外吸引和泵残余(RPV)的血可能会降低输血的风险，且不比CPB后回输用血液回收机处理的CS对患者的危害更大。在缺乏高质量证据的情况下，目前处理CS和RPV血的问题尚不清楚，并且受机构偏好的影响。

解决与空气栓塞和神经并发症有关的问题首先需要灌注技术人员、外科医师和麻醉医师提高认识。氧合器和储血罐的设计以及对动脉和静脉管路中微气栓的实时监测都对减少微气栓有显著影响。与在没有预充的管道内使用较高较高负压(−40mmHg)的VAVD相比，预充管道内重力辅助吸引导致栓子明显减少。因此，VAVD的安全使用必须改进灌注技术。这些包括使用具有足够气体处理能力的氧合器和动脉滤器，在全静脉回流中使用低设定强度的真空辅助，以及动脉和静管路中微气栓的实时监测。其他技术，如使用较小的静脉插管、较短的管路以及可能会增加动脉微气栓和血液损伤风险的更小的预充和输血量。

在CPB期间使用低压氧合来减少血液中溶解的气体的理念对通过明显减少微气栓的输送来限制末端器官的损伤具有极大潜能。在标准的中空纤维微孔膜肺中，对100%的氧采用可变低压吹气，以对试验动物血进行的充氧和脱氮。与目前的空氧混合器标准实践相比，低压氧减少了CPB期间GME的量，从而达到近乎完全消除GME的目的。

美国体外技术学会(Am SECT；http://www.amsect.org)建议制定一项基于制度的CPB实施方案。强调安全装置、监测和通信，并鼓励灌注医师对每次CPB使用核查表。监测和安全装置可以预防或减少灌注本身的问题，并被认为是治疗的标准，如表2所示。

新型微栓监测器，例如栓子监测分类系统 (EDAC) 量化器(Luna Innovations, Roanoke, VA) 和气泡计数器临床200 (GAMPT, Zappendorf, Germany)已帮助灌注技术人员发现进气的来源并减少了无法识别的气栓的来源。EDAC量化器作为一个监测手段，具有更高的灵敏度，其与CPB开始、心脏操作、阻断钳的插入和移除以及药物的使用等事件中的更高计数相关。这些微栓的临床意义以及用于减少微气栓发生率的作用有待进一步研究。

虽然CPB患者在术后存在由微气栓引起的神经认知功能障碍，但管理在很大程度上是预防性的。TCD在很大程度上是一种研究工具，在CPB中通常不会使用。EDAC和Gampt均已在临床中用于监测底部微气栓的产生，其主要局限性在于较高的流速下只能计数部分微气泡，并且有关其使用的研究尚未得到充分验证。避免CPB并不能完全消除微栓子。有几项随机研究显示，手术患者是否使用CPB术后神经认知功能障碍的发生率没差异。

CPB维持过程中的困境

CPB期间大量气栓

如前所述，由于CPB管路的技术进步以及对大量动脉栓塞预后认识的不断提高，大量气栓很罕见。来自动脉直接阻塞和血管周围炎症导致的严重神经损伤或死亡仍然是一个主要问题，因此，团队必须采取多种保护措施。设备故障或技术不足等多种因素均可导致大量气栓（表3）。

本质上，这些事件都是灾难性的，可能需要重新考虑对某些灌注技术的适当修改。右心房插管后静脉插管中的空气量与TCD测定的大脑中动脉栓子量呈正相关。

预防措施包括建立和更新灌注核查单，应急处理演练/模拟场景，并建立清晰的通讯渠道以及明确的人员职责。

考虑到大量气栓是紧急事件，因此可能没有足够的时间进行低温脑保护。逆行脑灌注(RCP)的概念是在治疗CPB期间的空气栓塞中首次提出的。目前，RCP用于预防脑组织复温和延长安全的低温阻断时间。大脑通过上腔静脉逆行灌注，流量维持在200-500mL / min，同时保持患者CVP < 25 mmHg。血液通过心外吸引回到泵中，外科医生应该从主动脉弓血管看到逆行血流。RCP不能提供足够的脑毛细血管血流或预防脑缺血，但它有助于清除脑循环中的空气和碎屑，并将深低温停循环的安全期延长至60分钟以上。但是，即使是在控制条件下使用RCP，例如在12℃-18℃下的低温停循环，该技术仍不能完全满足脑的氧需求（表4）。

与CPB相关的严重事件

CPB机器/泵故障

滚压泵反转

众所周知，停电期间CPB的手摇把很有用。但是，在处理滚压式体外循环机电机械故障的紧急情况下，手摇装置可能不安全。手摇可能会导致滚压泵头反向旋转，从而导致意外进气。新型CPB机手摇装置进行了设计变更，包括可防止疲劳的人体工程学设计，并结合了具有1：2传输的棘轮式装置（Cobe，Stockert和Jostra心肺控制台），及荧光灯标记以改善黑暗中的可视化效果。这些设备还可以防止滚压泵反向旋转。其他与泵有关的原因见表5。

随着技术进步的发展，CPB的操作已成为一项极其安全的工作，并取得了很大的成功，因此操作CPB机的灌注技术人员可能会放松警惕甚至某种程度上自鸣得意。CPB机故障可能在最意想不到的情况下发生，并迅速演变成可能危及生命的状况，麻醉医师和灌注技术人员必须执行常规的使用前核查，包括维护麻醉机和CPB设备的核查表。

CPB期间手术室停电

据报道，每1500例中有1例发生CPB期间的电故障。手术室断电可能来自于风暴，火灾，地震或爆炸等自然灾害。此类事件较罕见，但麻醉护理团队和灌注技术人员应做好准备，以迅速、适当的方式处理。对此类严重事件的预先计划或模拟实践是质量改进过程的一部分。对于心脏外科手术患者，CPB期间出现电故障尤其危险。除了常规的监测设备、手术室照明灯、电凝术和空中寻呼之外，CPB泵和热交换器也将无法使用。如长时间的电源故障，不确定何时电源恢复，在可行的情况下需要决定终止心脏外科手术。但这种情况是很困难的，因为心脏在接受了大量停跳液灌注后可能不收缩，并且CPB期间由于维持降温，患者可能仍然是低温状态。电源中断期间无法为患者加温，因此应继续手摇动脉泵以维持循环。手摇是有效的，但需要耗费大量精力和额外的人员。进行CPB的灌注师应指导并监督泵的正确旋转。由于所有的血液平面传感器和气泡监测器都无法工作，因此需要安排更多的团队成员来观察氧合器储血罐中的液平面。平均动脉压（MAP）通过Tycos无水银式压力计进行监测，并应将其保持在故障前水平。外科医师可以间断地触诊主动脉以评估手摇的效果。

患者需要通过电池供电的输液泵输入正性肌力药物，以恢复一定程度的心肌灌注和心脏电机械活动。肺部可以100%通过人工通气。用电池供电的监控器持续进行供氧和监控。大多数现代心肺机泵控制台都配备了内置的备用电池。

在停电期间的首要任务是在泵发生故障后恢复患者足够的全身灌注。一般情况下，由于静脉回流会继续流入储血罐，因此需立即夹闭静脉引流管以免失血。心脏有足够收缩力的情况下，限制静脉回流将有助于心脏恢复全身灌注。但如果心脏处于低温和非收缩状态，则必须用手摇泵进行机械灌注。手摇有一些问题，尤其是进气。然而，手摇的是否充分是由电池供电的静脉饱和度监测仪评估的。

除了需要在泵里内置便携式电池外，CPB机的其他功能，如心脏停搏液的使用、心外吸引和左心引流都需要电池或手摇柄。电池寿命的长短受泵转速、管路压力、启动力度和泵使用数量的影响。与滚压泵相比，离心泵可以减少电池的消耗。值得注意的是，患者可能无法通过CPB管路中依赖于电源的变温器进行复温。CPB管路的变温器需要相当大的电力将水泵至氧合器，并产热进行复温。在模拟演练时，应讨论预防性保养方案、必要设备、备用电池以及成功管理此类突发事件的指南（表6）。

与CPB灌注相关的重要事件（表7）

最佳泵流量

关于CPB期间最佳的灌注流量没有达成一致，这是由于大部分研究者使用不同的酸碱管理和脑血流（CBF）监测技术研究这一过程。在大部分中心CPB期间泵流量的设置都有所不同，并基于机构常规。初始的流量计算是基于体表面积（BSA）和温度管理策略。2.2-2.5L/min/m2的流量类似于红细胞压积正常的常温患者的心脏指数（CI）。低温状态下较低的1.2L/min/m2流量是合适的，因为血液粘滞度增加导致低血压减少。当使用低温CPB时，流量在1-2.4L/min/m2时，CBF通常保持相对稳定。在常温或低温CPB期间，没有证据表明最低安全流量。但是，如果怀疑或证明CPB期间器官低灌注，应该考虑以下几个因素。包括BSA、低温程度、酸碱平衡状态、全身器官消耗、使用神经肌肉阻滞剂、血氧含量（血红蛋白浓度和血氧饱和度、PaO2、SaO2）、麻醉深度及器官缺血耐受性。

CPB期间红细胞压积

有人担心，在缺乏CPB期间红细胞压积下限的指南的情况下，接受极端血液稀释可能会导致术后器官损伤，包括心脏术后的肾损伤。Defoe观察到CPB期间红细胞压积和住院死亡率、主动脉球囊反搏支持的需求之间存在很强的负相关。Habib等还注意到低红细胞压积患者死亡率、主要发病率和资源利用率显著增加，并由具体数值决定。CPB期间血液稀释程度与围术期卒中风险之间存在独立的直接关系。CPB期间血液稀释至红细胞压积低于24%可能增加肾损伤（包括急性肾损伤）和更差的手术预后。此外，CPB时间延长及术中输血会使预后更差。

不幸的是，用输血来对抗血液稀释，本质上是充满了内在危害的。不断涌现的数据表明围术期输血及其与不良预后的关系。同种异体输血并非没有输血反应、免疫抑制、感染和细胞因子水平升高引起的围术期炎症反应的风险。传统上，低红细胞压积（<8g%）的患者可以输血以抵抗由于血液稀释导致的进一步下降及持续的围术期失血。在一项回顾性研究中，通过构建30天和1年死亡率的倾向性评分，校正了所有混杂变量后，结果表明输血患者风险比明显更高，为1.88。

周密的CPB前计划应预防过度的血液稀释。如果可能的话，应推迟择期手术，以通过使用铁剂和促红细胞生成素来恢复红细胞量。其他的技术，如限制CPB前后晶体的量和减少围术期血样采集的频率和量都是避免和/或减轻血液稀释的方法。逆向自体预充也能减少预充量的需求。

氧供

CPB期间器官灌注的总体安全性主要与全身氧供及其决定因素（泵流量和氧含量）相关。这些参数也决定了组织氧合作用，且在临床环境下，氧含量和输送量可以调整。例如，极低的红细胞压积（低氧含量）会对全身氧供产生不利影响，可以通过输血或使用超滤浓缩血液。

随着CPB的开始，全身氧含量的减少主要是由于血液稀释（Hb7-8g%）和泵流量的限制（2.2-2.4L/min/m2）而导致氧供的减少。通过实施低温和麻醉将降低组织水平的氧需和氧摄取量来减少全身氧耗。

低CPB流量和降温不充分的情况下，由于总氧供减少而氧需并没有随之减少，因此氧供和氧需之间的安全范围变窄。最初，这可以通过增加氧摄取量进行生理性补偿，直到达到临界氧供（DO2）的极限（麻醉患者中DO2=330ml/min/m2）。氧供的进一步恶化限制了氧的可利用性，并且组织更依赖于无氧代谢，因此导致乳酸酸中毒。

低温

由于规避重大事件的理念，CPB期间提倡神经保护策略，人们应该意识到CPB管理中很多我们日常的实践都是基于观察性研究的假设，而没有合理地引用循证医学。因此，支持低温来阻止器官缺血在文献中没有得到足够的支持。比如，最近一项回顾性随机试验评估了CPB后神经心理功能，揭示没有任何与全身灌注温度相关的优势。

然而，低温与卒中发生率的降低有关。不幸的是，这种益处被非卒中相关的围术期死亡率和心肌损伤的增加所抵消。

常规支持低温证据的缺乏导致了更多的争议。全身常温以及持续温心脏停搏液灌注有利于心肌保护。实际上，常温技术已被报道可降低围术期心肌梗死、心律失常和CPB后低心排综合征的发生率。然而，最近一项研究表明，心脏术后常温（>34℃）和低温（≤34℃）组的卒中、认知下降、房颤、使用正性药物支持或主动脉内球囊反搏、心肌梗死、急性肾损伤的风险没有明显差异。

体温过高

灌注师通常在氧合器出血口监测血温。血液通过升主动脉进入循环并且很快到达脑部，因此应避免温度过高。在复温阶段，泵流量经常短暂降低以允许使用或移除主动脉阻断钳。这导致脑部低灌注，增加栓塞风险，再加上脑部温度过高会使患者更容易发展成CPB相关神经认知功能障碍。尤其是脑部高温（大脑温度大于37℃）会因氧供需不平衡造成脑缺血，使之前存在的脑缺血阴影区变宽，并增加自由基的产生。

必须监测动静脉血温，以保持动静脉血液温差小于10℃，以预防血液温度升高时形成气泡。CPB复温阶段，鼻咽、食道、膀胱和直肠部位记录的温度低估了颈静脉窦（JB）的温度（代表了实际脑部温度）。由于易于获取，首选鼻咽温作为大脑温度的参考值。然而，鼻咽和动脉流入的温度最接近JB温度，平均温差为1-2℃。因此，对于术后神经认知功能障碍的高危患者，建议缓慢复温，鼻咽温不超过37℃。

深低温后，CPB结束时JB和鼻咽温过高超过38℃很常见。激进地复温可抵消CPB期间从低温获得的任何潜在的神经保护获益。表面加温装置联合限制性复温（鼻咽温35℃）与对照组（加热至鼻咽温37℃）比较。在这个研究中，表面复温组与对照组相比，在CPB结束时，JB的温度峰值在复温阶段明显更低，但是在随后的4小时恢复正常。当使用联合表面复温时，CPB期间限制性复温可以是预防脑部高温的另一种选择，同时将术后低温的风险降至最低（表7）。

总结

本综述旨在描述CPB期间面临的各种可能导致不良预后的挑战。CPB涉及到凝血、插管、灌注等多个方面，且它的成功需要来自灌注医师、外科医师和麻醉医师的专业知识。即使是常规地运行CPB也需要提前计划和讨论以便合理地解决患者潜在的病情和手术技术的复杂性。灌注事故可能是突然的和意想不到的，会导致卒中和多器官功能障碍，这可能是毁灭性的。

为了避免CPB期间重大不良事件，教育和团队合作以保持技术的先进性是很重要的。安全措施应包括制定核查表，明确的沟通目标和警惕心。然而，使用监测仪器、计划方案和安全装置不能替代警惕心，因为在不太可能的情况下可能会发生人为错误。灌注实践指南应包括对CPB机和管道的熟悉和理解、循证的灌注实践和应急演练。

表1 冷凝集素患者管理策略

|  | 特点 | 管理 |
| --- | --- | --- |
| 术前检测冷凝集素 | 低温温度4℃ 低抗体滴定 | 低温CPB不会增加溶血或凝集风险 手术或CPB技术有轻微或没有改变 使用激素治疗避免溶血 |
| 术前检测冷凝集素 | 高滴度，温度>18℃(最高滴度，高温，补体激活冷凝集素与溶血性贫血相关) | 如果冷凝集素是由近期病毒性疾病引起的则将择期手术推后几周，直到抗体消失 术前血浆置换（大量输血的不利影响） 常温CPB及温血灌注 心脏冷却前冷晶体停搏液冲洗以保护心肌 |
| 术中怀疑冷凝集素 | 溶血的临床特点 血红蛋白尿 | 快速升高温度至安全水平 维持全身血温大于温度范围（28℃-30℃） 以避免激活凝集素的温度范围 逆灌晶体停搏液以冲洗心脏停搏液 使用温血停搏液心肌保护技术同时维持体 温正常 外科技术：双腔静脉插管以防治心脏血液 冷却，低于正常CPB流量以减少非冠状 动脉侧枝血流，左室吸引以防止血液冷却 和停滞 当低温灌注时使用晶体停搏液而不是含血 液停搏液以避免细胞凝集 使用非心脏停搏技术，如电除颤 在主动脉弓修复手术中避免深低温停循 环技术 |

缩写：CPB,体外循环

表2美国体外技术学会（AmSECT）推荐的CPB监测和安全装置

| 推荐的CPB监测 | 常规推荐的CPB安全装置 |
| --- | --- |
| 持续监测动脉泵压和动脉血流量、中心静脉压和肺动脉压监测 | 动脉端压力监测器、停搏液灌注系统和静脉储血罐 |
| 停搏液剂量、灌注方式、泵压（顺灌）、冠状静脉窦压力（逆灌）、持续监测CPB期间缺血间隔 | 使用气泡监测器控制动脉泵并允许动脉血流中断 |
| 温度监测；患者（鼻咽、直肠、膀胱、食道）、心肺机（动脉、静脉和心脏停搏液），及变温器 | 使用储血罐液平面（硬壳）传感器，通过驱动调节允许动脉血流的中断 |
| 持续动脉端血气、红细胞压积、氧浓度和气体流量、二氧化碳排除 | 氧合器动脉流出端的温度监测器 |
| 持续动脉和静脉氧饱和度、脑氧饱和度 | 动脉过滤器 |
| 静脉阻塞率 | 出口端的单向阀 |
|  | 当使用离心泵时避免逆灌流量的方法 |
|  | CPB期间吸入剂进入管路时，麻醉气体清除剂管路 |
|  | 手摇把、备用气体供应、断电时备用电池供应 |

表3 CPB期间大量气栓的原因

| 设备相关 | 技术相关 | 人为因素 |
| --- | --- | --- |
| 氧合器缺陷 | 心脏手术储血罐密封 | 没有注意储血罐平面 |
| 动脉管路中断 | 气体来自于放置在肺动脉深处的吸引管 |  |
|  | 出口端装反（使用前用盐水检查出口端，所有出口端双向阀） |  |
|  | 动脉管气体排出不当 |  |
|  | 心脏停搏液灌注过程中进气 |  |
|  | 意料之外的心脏搏动 |  |
|  | 右房插管后明显的气体进入静脉插管（插管期间尽量减少气体进入静脉插管的量） |  |

表4 大量气栓的治疗

| 过程的处理 | 评价 |
| --- | --- |
| 深Trendelenberg体位 | 防止气体从心腔扩散到主动脉 |
| 灌注针吸引心尖部气体 | TEE指导心腔内气栓严重程度 |
| CPB降温 | 器官保护 |
| 逆行脑灌注：冠状静脉窦的逆行心脏停搏液插管可紧急置入上腔静脉且直指头侧 | 注意逆行脑灌注时间，因为患者是常温，没有顺行脑血流 |
| 来自心脏停搏液管路的冷血以200cc/min的速度直接进入导管 |  |
| 关闭CPB机 |  |
| 升主动脉出口开放以排气1分钟 |  |
| 恢复CPB |  |
| 当病人核心温度降至28℃，拔除逆行脑灌注管和上腔静脉插管 |  |
| 巴比妥类药物、利多卡因、术后立即使用高压氧舱以及抗癫痫药物的可能作用 |  |

缩写：CPB,体外循环；TEE,经食道超声

表5 CPB机/泵的问题

| 设备 | 设计 | 优势 | 劣势 | 潜在不良事件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 膜肺 | 中空纤维氧合器（血流经过纤维，气体围绕纤维） | 减少的纤维直径改善气体输送和减少预充量 | 血小板活化增加了剪切力 如果使用最小化体外管道（MECC），则氧合器内的动脉过滤器需要避免GME | 氧合器部分去除微GMEs 当气体流入改变时不能充分 移除GME |
| 硬壳静脉储血罐 | 通常将心外储血器与去泡室整合 大量气体通过储血罐顶部的出口排出 | 在CPB期间不需要主动抽吸以去除静脉管路中夹带的气体 使用方便 | 小心使用心外吸引系统 维持静脉储血罐在安全的操作平面 静脉储血罐需要一个平面监测器 | 循环血液暴露在一个更复杂的表面，其中包括消泡海绵和消泡剂 一个开放的系统可能静脉管路进气 如果气体持续从静脉流入大量的GME可能进入患者动脉循环 |
| 封闭式静脉储血器 | 可折叠的聚氯乙烯袋没有整合的心外储血器 需要单独的储血器用于心外吸引 | 预防静脉端气体进入 当使用离心泵时补体激活水平更低 | 需要过滤器、消泡室和气体搜集口 |  |

缩写：CPB,体外循环；GME,微气栓

表6  CPB期间突然停电处理患者的有效策略

| 通气 | 检查是否保持足够的机械通气；麻醉剂切换到手动通气；指派提供者使用麻醉剂的备用电源进行机械通气。 |
| --- | --- |
| 麻醉药物 | 如果使用的是挥发性麻醉剂，应考虑全静脉麻醉（丙泊酚输注）；将地氟醚汽化器改为七氟醚或异氟醚，因为地氟醚汽化器的电源可能不可靠。 |
| 麻醉机 | 大部分有备用电源。当电池充满电时，Aestiva/5（GE医疗、Madison、WI）有45分钟备用电。 |
| CPB泵 | CPB管路中的泵头根据电池供电的饱和度监视器指示，以一定速度手动转动，以维持静脉氧饱和度大于70%。 |
| 其他装置 | 用于监测故障的便携式监视器 可用的手电筒 手术区应急灯 血液回收装置、吸引装置、电池驱动的吸引装置及加热器 可以使用电池供电的氧气分析仪和脉搏血氧仪，并提供有关氧供和组织氧合的有用信息 |
| 通信问题 | 不可靠的通信系统，考虑更换通信方式 |
| 其他 | 当TEE不能正常工作，视诊心脏收缩力 如果冠状动脉切开了，则外科医师完成完成冠状动脉吻合术 完成瓣膜成形 如果停电时间延长而不能立即恢复，则移除主动脉阻断钳，使用正性肌力药、加压通气以为脱离CPB做准备 如果吸引器不能用，则不能定位持续出血的出血点 当公用电源中断时，医院需要有备用电源（发电机） |

缩写：CPB,体外循环；OR,手术室；MAP,平均动脉压;TEE,经食道超声。

表7  CPB中灌注相关的重大事件

| 事件 | 病理生理学 | 推荐 |
| --- | --- | --- |
| 高危患者平MAPs低于50-60mmHg： •糖尿病和高龄高血压患者 •晚期动脉粥样硬化疾病 | 缺血导致侧枝血流减少 自动调解曲线右移 脑灌注不足 | 更高的泵流量 在血管扩张状态下使用升压药（加压素、去甲肾上腺素） |
| MAPs大于100mmHg | 心外吸引增加导致血液细胞成分的损伤 增加术野的血 心肌侧枝血流的增加导致心肌保护减弱 增加中枢神经系统（CNS）栓塞负荷 | 减少泵流量 增加麻醉深度 血管舒张药硝酸甘油、硝普钠 |
| 在温度为27℃时低泵流量 MAPs50-70mmHg | 神经学和神经精神学障碍的风险 肾脏、内脏器官的血流可能受到影响 | 确保低温低流量状态 监测脑氧饱和度 尿量 如怀疑脑灌注不足增加流量 |
| <1.7L/min/m2 ɑ稳态 <1.2L/min/m2 ɑ或PH稳态 | CPB期间低流量不是任何不良预后的预测因子 |  |
| 重度的血液稀释（红细胞压积<20%-22%） | 增加术后不良预后的风险：卒中、急性肾损伤、发病率、死亡率和资源利用率的增加 | 延长择期手术来纠正贫血 限制采血和晶体的量 使用小型CPB管道 逆行自体预充 超滤浓缩血液 输注回收血 |
| 麻醉患者DO2低于272mL/min/m2的临界值 | 常温CPB期间，大脑对DO2的维持是以肠系膜、胰腺和肾脏灌注不足为代价的 延长低DO2时间 急性肾损伤 肠道缺血 | 在保护器官功能方面，目标DO2水平超过阈值比特定的血红细胞压积或泵流量值更重要 严重的血液稀释性贫血增加泵流量 |
| CPB过程中激进地复温 | 术后神经认知功能障碍的风险 | 减慢复温速度（维持鼻咽温和CPB灌注液温差不超过2℃） 脱离CPB后保持更低的温度（34℃vs 37℃） |

缩写：CPB,体外循环；MAP,平均动脉压