体外膜肺氧合中的血液学问题

翻译:  刘 悦   河北医科大学第二医院麻醉科

万丽丽  华中科技大学同济医院

审校：沈佳   上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心

摘要

本综述旨在批判性地评价体外膜肺氧合(ECMO)中血液系统的考量以及相关并发症。ECMO的临床应用快速增长，但许多问题仍然悬而未决。尚无文献提及或明确说明可能影响血液系统和病人转归的相关细节。ISTH 2019提出了许多关于更深层次理解ECMO的多方面的报告。本综述旨在介绍当今ECMO应用，管路设计，管路材料，血液系统并发症，输血相关因素，年龄，管路及插管尺寸相关的差异，以及选择观察指标。

关键词：成人，体外膜肺氧合，溶血，出血，儿科，血栓形成

基本要点

- 体外膜肺氧合(ECMO)是严重肺部疾病或心力衰竭患者的一种生命支持形式。它的应用会通过许多复杂和尚不清楚的方式影响血液系统，导致过度出血或凝血。

2.很少有ECMO研究全面描述影响这些并发症的因素，如管路设计或输注血液制品。

3.预防这些并发症的最佳方法尚不清楚。

4.需要一种共同的语言来更好地理解它们，使更详细的研究简单化。

前言

体外膜肺氧合(ECMO)采用人工管路和膜肺进行气体交换和/或循环支持。 这是一种潜在的拯救生命的疗法，但却由必需的人工材料产生的问题和并发症及其对循环、内皮、血液系统，炎症和免疫系统的影响所困扰。虽然ECMO应用的临床经验和研究数据有所增多,但有关最佳方法和如何风险最小化还不清楚。

本文详细回顾了目前ECMO应用中的血液系统方面的问题，并强调和区分了哪些实践是基于临床或生理数据，哪些基于专家意见，因此对于正在进行的研究是高度优选目标。

当代ECMO应用和管路设计

一般来说，ECMO分为静脉动脉(VA)ECMO和静脉静脉(VV)ECMO。VA ECMO提供循环支持以及气体交换，但患者面临全身血栓栓塞的风险。VA ECMO其他相关风险与患者人群、适应症和插管技术有关。并发症包括30%-70%的患者出血、4%-12%的中风、12%-22%的肢体缺血和左心室扩张，这几种情况都延迟ECMO的撤机,增加瘀血面积和血液系统并发症。由于人群、适应症（包括心脏骤停，低心输出量和呼吸衰竭），插管技术，管路和抗凝策略的差异，评估ECMO相关并发症的真正风险非常困难。 此外，由于缺乏共同的语言,一般都未能准确描述出版物上的差异，使人们很难或者不可能对风险评估的结果进行辨别。

VV ECMO提供气体交换，不存在VA ECMO全身栓塞风险，但以不提供直接循环支持为代价，虽然VV ECMO改善了气体交换和降低了机械通气压力,心输出量可能改善。但出血风险仍然存在，一项系统回顾meta分析表明,出血发生率为19%。颅内出血是VV ECMO主要关注点，严重急性呼吸窘迫综合征(ARDS)患者的发生率接近16%。适应症和人群不同使风险复杂化。在同一研究中，8%的非ECMO的ARDS患者在同一中心发生颅内出血，通气时长和入院纤维蛋白原水平是颅内出血的独立危险因素，与ECMO的使用无关。同样的颅内出血与疾病的严重程度和患者因素有关,而不是ECMO的使用，这已经在其他研究中得到了证明。

ECMO管路有许多模式。插管可以通过胸骨切开或外周或经颈部、腹股沟的大血管或不太常见的锁骨下血管。大多数ECMO是离心泵,但也可能遇到滚压泵。离心泵可能与更频繁的非手术出血和溶血有关。尽管存在这些问题，通常首选离心泵，因为它们需要一个较短的回路，预充量小,而且能降低空气栓塞的风险,而滚压泵则需要一个额外的管子通过重力将血液引流。不同的表面涂层，如肝素或聚-2-甲氧基乙基丙烯酸酯(PMEA)是可用的。管路存在不同宽度，长度区别也很大。管路中可能存在不同的连接，如接头、压力监测器、采样端口和储血囊。

所有ECMO模式都有很高的感染风险，感染率在13%至40%之间，有些报告VA ECMO的感染率较高。感染风险，首发纵隔炎，中心动静脉插管风险较高,出血风险最高。颈部插管与最严重的脑损伤有关。呼吸衰竭病人股动静脉插管与来自ECMO回路和内在心室射血的血液混合不均匀有关，导致差异性缺氧(上半身氧饱和度升高,下半身氧饱和度明显降低)。

在考虑ECMO并发症时，重要的是要承认许多患者存在多器官疾病。左心室功能障碍的患者在启动VAECMO后，由于全身后负荷增加,心肌射血功能降低的风险增加，导致心室和主动脉根部血液瘀滞。许多人会因脓毒症或其他疾病而出现感染，这将改变他们的血液学实验室指标和凝血,出血风险。这种预先存在的风险可能因ECMO而加剧。有些病人会在ECMO插管时已存在急性肾损伤，这本身也是不良事件和死亡率的危险因素,也会影响肝素和其他药物的剂量和清除。如果病人进行肾透析(CRRT),其风险将更复杂。 CRRT可以通过额外的大口径接入或连接到ECMO管路。CRRT可能对患者产生血液学后果，包括血小板输注增加,溶血的可能性增加。CRRT引起建立ECMO病人血小板输注增加和溶血，而不是其他危重病人, 其原因尚未明确。

ECMO管路材料

ECMO期间，大量的血液暴露于管路表面是不可避免的。这种暴露会导致炎症、血小板功能障碍和血液系统的破坏。血液暴露于人工管路表面导致纤维蛋白原、白蛋白和其他血液蛋白覆盖管路表面、血小板活化和炎症反应。ECMO管路由聚氯乙烯制造，虽然接头和转轴可以由其他材料制成。改变管路膜特性以抑制或消除血膜反应的方法可以分为三大类：仿生表面、生物活性表面和内皮化。

众所周知,仿生涂层表面管路能抑制或防止血液通过ECMO管路的不良事件。常用的管路是肝素结合涂层。临床研究表明，肝素涂层表面可降低体外循环中细胞活化和炎症因子的释放。尽管这些改进和肝素结合涂层很有效，现仍需全身抗凝，止血和抗凝系统的破坏尚未解决。一氧化氮仿生表面是另一项正在研发的技术。一氧化氮可以通过多种途径抑制血小板活性。动物实验表明一氧化氮仿生管路能防止血小板消耗和血栓形成，尽管它不能阻止纤维蛋白原沉积。人们已经尝试将多种具有很好效果的方法整合为一个仿生管路。到目前为止，还没有研发出一种完全抑制炎症和凝血，以及血液对外来物质的病理反应的ECMO管路。

生物活性材料尝试创造一种非反应表面覆盖的管路，不诱发血栓形成。磷胆碱(PPC)是一种不对称的脂质双层涂层管路。当使用时，血栓形成减少，如血小板活化减少和补体反应减少。在体外循环的几项研究中，与未涂层者相比，PPC涂层的管路被证明是安全的，并减少了整体肝素的需要量。PPC是否优于肝素涂层管路尚不清楚。PMEA使用疏水聚乙烯骨架和轻度亲水尾线管路,在体外循环中，已经证明能减少血小板聚集和减少蛋白质吸附。与肝素涂层相比，性能是混合的，可能减少纤维蛋白原的吸附和血小板输注的需要，但可能增加白细胞活性，血小板聚集，全身炎症反应及补体活性增加。流体阻挡涂层试图创造一个稳定的气液界面，在管路和血液之间建立一个可以自我修复损坏区域隔层，具有一定的挑战性。 虽然体外和体内研究已经有了一些进展，但它作为一种技术还没有得到充分的发展，需要进一步研究。

内皮是调节血液体内运行时炎症和凝血反应的介质。如果内皮可以应用于ECMO回路，这种自然调节作用可以被模拟。管路的内皮化可以通过两种技术来实现。 第一种是体外管路预内皮化，第二种是基于体内诱导自我内皮化的祖细胞(EPCs)。 体外内皮化直接将自体内皮细胞沿管路内表面种植形成单层的合成血管移植物。虽然有效地减少移植物的狭窄和血栓形成，但这个技术过程很困难，可能需要几个月到几年才能完成，而且很难实现完全的内皮化，即使是长度适中的装置如移植物和支架。由于ECMO回路需要覆盖的表面积大，因此目前在技术上不可行，也不能以紧急或新兴潮流的方式生产这种回路。缺乏长期稳定性、存在感染风险，成本高也是仍然存在的瓶颈。体内内皮化是一种替代的方法，其中来源于骨髓的EPCs循环中浓度较低，在管路中产生功能正常的内皮细胞。关于如何设计回路涂层，诱导EPCs创造新的内皮细胞覆盖于管路内表面正在研究，虽然这种技术的早期结果表明很有希望，有可能创造一个理想的回路涂层，但是对于ECMO能否有效地测试或使用它还有待进一步研究。

ECMO的血液系统并发症

启动ECMO会诱发许多血液和炎症反应。导致这些后果的细节和级联反应是从患者对体外循环反应的研究中推断出来的,由于体外循环的结果已经得到了更广泛和彻底的研究，而ECMO的等效研究尚未进行。由高分子量激肽原(HK)、激肽释放酶(PK)和XI和XII因子组成的接触系统起着主要作用。当暴露在HK、PK和外来表面的组合下，表面约束因子XII转换为XIIa和XIIf(碎片), PK被激活到激肽释放酶，然后反馈导致进一步激活因子XII，并产生更多的来源于HK的PK。 因子 XIIa、XIIf和激肽释放酶联合通过XI因子（经典和交替补体途径）和中性粒细胞激活内源性凝血系统，可能刺激组织-纤溶酶原激活剂。 这种级联继续并导致全身炎症反应。

蛋白质吸附在管路表面会导致多种血液系统因子的减少或缺乏。从体外循环推断，ECMO中最快地吸附到回路表面的是纤维蛋白原、XII因子、血小板反应素、纤维连接蛋白、免疫球蛋白E、血管性血友病因子、白蛋白和血红蛋白。纤维蛋白原最初迅速地吸附，但随着时间的推移，蛋白质的分布会发生变化。用不同的血液制品预充回路会对这种吸附过程产生影响。用白蛋白预充可能会通过减少纤维蛋白原的早期吸附,降低血小板的激活。

血小板减少症在ECMO患者中很常见。血小板减少的程度与ECMO持续时间无关，而是与插管时疾病的严重程度和血小板计数有关。ECMO中血小板功能障碍病因复杂，尚不明确。来自ECMO人工管路表面可能诱导血小板活化和粘附。 剪切应力可能有助于血小板活化，也可能导致粘附所必需的血小板表面受体的丢失。尤其采用离心泵时，血管性血友病因子多聚体可能丢失，降低血小板与血管性血友病因子结合的能力。激活和抑制因子的变化以及/或局部和全身因素的变化的结合，可以解释ECMO血栓形成和出血的矛盾倾向。最近的一项研究表明，在ECMO的第1天，血小板活化受损，但在随后的几天没有进一步受损，尽管在接受ECMO的患者的血小板激活依赖的表面标记上有显着性差异和变异。改变的表面标记的这种组合但具有等效功能的一个可能的解释是上调了新生血小板。

溶血在ECMO上很常见，并与发病率显著相关。对207例儿童ECMO患者的分析显示，47%为轻度溶血，13%为中度溶血，7%为重度溶血。在本研究中，第一次血浆游离血红蛋白>0.1g/L在23.8小时，在轻度溶血(四分位数范围[IQR]，12.0-58.0h)，中度溶血27.0小时(IQR，11.5-37.0h)，重度溶血11.5小时(IQR，10.0-27.0h)。 中度溶血高峰在51.1小时(IQR，32.8-115.4小时)和91.9小时(IQR，34.8-178.1小时)。多项成人和儿科研究表明，严重溶血发生在2%至20%之间。溶血与内皮衰竭增加率，肾衰，血栓事件，输血和死亡率有关。针对这些不良事件提出的一种机制是血红蛋白和触珠蛋白与游离血红蛋白的正常结合变得不堪重负。残留的游离血红蛋白与内源性一氧化氮结合，导致血管收缩。然而，对于脱离ECMO却有着严重溶血的患者中却不常见同样的并发症。溶血与严重并发症之间的关系是原因、影响还是与潜在疾病和ECMO生理学相关的平行现象仍有待确定。

新生儿、儿童、成人ECMO

新生儿、儿童、成人患者之间存在明显的生理和成熟度差异，这些差异会影响ECMO的血液系统。出生体重低的新生儿血管细，限制了插管的大小。ECMO的循环容量相对于新生儿的血容量来说是大容量，因此ECMO对新生儿患者的血液系统有较大影响。新生儿患者的颅内出血率比成人高，与成人的2%-21%相比，发病率高达16%-34%。

体重小于10公斤的患者，由于股动静脉太小，大部分通过右颈内静脉和颈动脉插管。这与中枢神经系统损伤相关，并可能由于颈动脉破裂和颈静脉阻塞导致颅内出血和/或中风。一些中心尝试拔管时重建颈部血管，其他中心则在拔管时常规结扎血管，但有报告指出颈部血管重建后血栓形成率很高。较小的插管造成血流受限，增加流量可能会通过剪切应力和产生微气泡导致溶血。

血液系统随着年龄的增长而发育。儿童患者对单次大剂量普通肝素的反应不同于小剂量输注，这种反应受肝素结合蛋白和肾脏的影响。活化部分凝血活酶时间（APTT）在新生儿和儿童患者中延长，直到青春期接近成人水平。

抗凝：药物和监测

活化凝血时间（ACT）通常用于ECMO；然而，APTT和Anti-Xa也很常见。检测Anti-Xa是与ECMO肝素输注剂量相关性最强的试验。所有试验都可能与肝素剂量相关，所有3种检测（ACT、APTT、Anti-Xa）的结果因分析仪和试剂类型而异，检测中心必须根据其实验室中使用的特定试验进行校准。Anti-Xa的检测在高胆红素血症、血浆游离血红蛋白升高以及高甘油三酯血症的患者中不太可靠。APTT或Anti-Xa，在出血或血栓栓塞事件没有明显差异。血栓弹性成像或血栓弹性测定法的测量结果存在很大的操作人员可变性。

在ECMO中联合使用抗凝血酶和肝素具有争议性。虽然抗凝血酶的抗凝作用是肝素的1000倍，但它还有其他作用：抗凝血酶强烈抑制凝血酶和Xa、IXa因子，弱抑制XIa和XIIa因子、胰蛋白酶、纤溶酶、激肽释放酶；抗凝血酶还对丝氨酸蛋白酶有抑制作用，并通过沿内皮表面嵌入的硫酸乙酰肝素蛋白多糖调节内皮细胞的炎症反应。抗凝血酶水平的正常范围随着年龄的增长而变化，在重症监护室的儿童中，这一水平明显较低。

Wong等回顾性分析了43家医院近9000例接受ECMO治疗的儿童患者。2005年，2%的患者使用抗凝血酶，到2012年，这一比例增加到50%。一些中心从不使用抗凝血酶，其他中心则在80%的患者中使用抗凝血酶。接受抗凝血酶治疗的患者往往年龄更小，并且有更多的慢性病。使用抗凝血酶与血栓形成率增加相关，包括肺栓塞和急性缺血性中风。使用抗凝血酶也会增加出血风险。患者死亡率无明显差异。

目前的文献表明，尽管未被证明对ECMO患者的住院时间或死亡率有临床益处，抗凝血酶正越来越多地用于达到肝素的治疗目标。

由于肝素剂量、监测和抗凝血酶的使用存在不确定性，直接凝血酶抑制剂作为替代疗法被寄予厚望。比伐卢定是最常用的直接凝血酶抑制剂。比伐卢定半衰期短，适用于ECMO。但是，比伐卢定没有拮抗剂，需要考虑对其肾功能的损害，而且价格比肝素贵。虽然比伐卢定被誉为肝素的一种更简单的替代品，但文献中描述的剂量范围是0.05 mg/kg/h到1.6 mg/kg/h，最高不超过2mg/kg/h，使得相对剂量范围远大于肝素。比伐卢定可通过APTT进行监测。

抗血小板治疗在ECMO中并不常见。在药物洗脱冠状动脉支架患者的VA-ECMO治疗中，抗血小板治疗已有报道，但数据受到样本量小的限制。抗血小板联合肝素治疗的患者和仅注射肝素的患者之间，出血率没有统计学意义的差异。

输血指征

ECMO红细胞输注的指征是一个有争议的领域，大多数争论集中在氧气输送上，很少考虑输血对回路流变学的影响。随机对照试验显示，降低危重病人的输血负担是有益的。根据年龄和插管的不同，接受ECMO治疗的新生儿和儿童患者平均每天输注30-105ml/kg的PRBCs。输血可能增加溶血，因为储存的红细胞脆性增加，可能与血栓形成和感染增加有关。有专家小组建议输血指征应基于心肺支持不足、全身或局部供氧减少的证据，而不是固定的血红蛋白或红细胞压积。

在危重患儿中，给予血小板最常见的原因是预防血小板减少症患者的出血风险。研究中发现，血小板输注与死亡率的增加有关。在对511名接受ECMO的儿童进行的回顾研究中，Cashen等人发现97.1%的血小板是在ECMO运行过程中输注的。他们还发现，血小板输注量与死亡率独立相关，而不是血小板计数。在多变量分析中，每输注1ml/kg/d的血小板，死亡率增加1.05（CI，1.03-1.08），而平均每日血小板计数与死亡率无关。血小板输注本身就是潜在的出血，这意味着输注血小板可能会导致出血。

ECMO结局

ECMO患者采用的传统预后指标是住院死亡率。然而，这有明显的局限性，有人呼吁采用更有力的指标，如1年生存率或神经功能恢复情况。

2017年对400名ECMO支持的新生儿和儿童进行的回顾显示，拔管至拔管后90天之间的死亡率约为10%，其中拔管后84%的新生儿和74%的儿童患者存活，90天内存活率分别为76%和66%。此外，在英国接受ECMO支持的新生儿和儿童患者的一项长期生存回顾（中位随访时间为7年），显示ECMO后90天内的死亡率为6%。患有先天性心脏病、后天性心脏病或先天性膈疝的晚期死亡风险增加，证明潜在疾病和ECMO风险相关。

ISTH 2019，墨尔本报告

ISTH 2019提出了许多关于更深层次理解ECMO的多方面的报告。Musumeci等人提出了一种新型表面涂层ECMO管路，用于减少血小板粘附和血液接触系统激活。Visser和Butler等汇报了激肽释放酶，它是人工膜激活接触系统的关键物质。Cowley等证明年龄、分析仪和试剂特异性对因子VIII和IX的标准值的影响。Bachler等提出因子XII在危重病患者中普遍存在缺陷，这可能导致该人群中的抗凝剂量不理想。Jayakody-Arachchillage等研究指出，在VV-ECMO的前24小时，血红蛋白、血小板、因子II、XI和XII以及血管性血友病因子均降低。Yaw等学者研究表明，ECMO氧合器以后的管路中，血小板的活化、反应性和血管性血友病因子受体的表达均有所增加。

结论

疾病、技术的相互作用使我们很难探讨个体实践对ECMO管路流变学的影响。为了更好地阐明各个部分如何影响，以及如何比较结果和各中心之间的差异，我们需要达成共识。在已发表的ECMO学术著作中，对如何构建管路的描述和对血液学结果有影响的研究机构实践的介绍应该形成标准。这将有助于推进研究重点，包括：（1）管路设计的影响，（2）临床相关抗凝监测目标，（3）输血指征，（4）确定有意义的结果指标，（5）血液-生物材料界面的优化管理。

为了降低ECMO的发病率和死亡率，需要对材料、技术、血液学参数、抗凝措施和潜在疾病过程之间的相互作用进行持续的认知和改进。